梧州市人民医院院内询价招标公告

项目编号：2018040803

项目名称：婴儿辐射保暖台

一、项目内容

1、根据工作需要，拟对婴儿辐射保暖台采购进行院内询价招标。

2、采购数量：一台

3、本项目采购预算：2.5万元

二、投标文件递交及内容要求

1、递交投标文件时间和地点：截止时间：2018年4月12日下午3：00，投标文件必须在截止时间前将相关资料装订成册密封好，在密封口处盖好单位公章送到梧州市人民医院医学装备部。投标文件接收人为梧州市人民医院医学装备部。

2、投标文件内容包括投标人相关证件、投标产品报价、技术要求响应表、生产厂家及投标产品的相关证件、售后服务承诺书和产品彩页等，资料以复印件加盖公章为准。

三、开标时间及方式

1、项目开标时间拟定于2018年4月12日下午3：00

2、开标地点为梧州市人民医院办公楼会议室

四、联系方式

地址：梧州市人民医院医学装备部

项目联系人：谢先生

电话：0774-2826982

梧州市人民医院

2018年4月8日

婴儿辐射保暖台参数要求

产品要求：

具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

设置温度与皮肤温度分屏显示；

独立的超温保护系统；

★辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

★具有肤温传感器脱落报警提示功能；

婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

★具有数据储存功能；

具有APGAR评分计时功能；

具有RS-232接口。

基本配置要求：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

主要技术参数要求：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤600VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制

肤温控温范围：32℃～37.5℃

肤温显示范围：5℃～65℃

控温精度：≤0.5℃

★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

床面温度均匀性：≤2℃

辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

★婴儿床倾斜角度：三档可调

APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等