梧州市人民医院院内询价招标公告

项目编号：2018040802

项目名称：新生儿蓝光箱

一、项目内容

1、根据工作需要，拟对新生儿蓝光箱采购进行院内询价招标。

2、采购数量：一台

3、本项目采购预算：5万元

二、投标文件递交及内容要求

1、递交投标文件时间和地点：截止时间：2018年4月12日下午3：00，投标文件必须在截止时间前将相关资料装订成册密封好，在密封口处盖好单位公章送到梧州市人民医院医学装备部。投标文件接收人为梧州市人民医院医学装备部。

2、投标文件内容包括投标人相关证件、投标产品报价、技术要求响应表、生产厂家及投标产品的相关证件、售后服务承诺书和产品彩页等，资料以复印件加盖公章为准。

三、开标时间及方式

1、项目开标时间拟定于2018年4月12日下午3：00

2、开标地点为梧州市人民医院办公楼会议室

四、联系方式

地址：梧州市人民医院医学装备部

项目联系人：谢先生

电话：0774-2826982

梧州市人民医院

2018年4月8日

蓝光箱技术参数

主要技术参数

- 电源：220V/50Hz

- 输入功率：650VA

- 温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

- 温度控制模式：箱温控制

- 箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

- 箱温显示范围：至少10℃～42℃

- 温度波动范围：±0.5℃

- 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

- 温度显示精度：0.1℃

- ★加湿功能：具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能

- ★湿度调节范围：20%RH～90%RH

- 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

- 婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

- 箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 升温时间：≤45min

- 报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

- 显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 双重保护：具有独立的第二热切断装置

- >37℃温度设定功能

- 蓝光治疗装置

- 光疗灯箱辐照度强弱3档可调

  - 光疗灯箱有效表面内的最大胆红素总辐照度：1800μW/cm²

  - 光疗灯盒有效表面内的最大胆红素总辐照度：1500μW/cm²

- ★光疗灯盒采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

- 蓝光波长：420nm～490nm

- ★采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长

- ★插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

- ★材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈（具有自主知识产权）

- 具有正门独立锁定装置

- 一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用（具有自主知识产权）

基本配置要求：主机（恒温罩、控制柜）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、光疗灯箱、光疗灯盒、温湿度表、RS-232接口